環境放射線監視計画書　新旧対照表

| 新（修正案） | 旧（現行） |
| --- | --- |
| 目 次 １ 監視の目的･････････････････････････････････････････････････････････31 ２ 実施機関･･･････････････････････････････････････････････････････････31 ３ 対象原子力施設及び固定観測局･･･････････････････････････････････････31 （１）対象原子力施設と監視地域･･･････････････････････････････････････31 （２）固定観測局･････････････････････････････････････････････････････31 ４ 測定項目･･･････････････････････････････････････････････････････････32 （１）連続測定項目･･･････････････････････････････････････････････････32 （２）環境試料等･････････････････････････････････････････････････････33 ５ 測定方法･･･････････････････････････････････････････････････････････35 （１）環境放射線モニタリングシステムの構成･･･････････････････････････35 （２）測定方法･･･････････････････････････････････････････････････････36 （３）測定値の表示方法等･････････････････････････････････････････････37 （４）環境試料の検出目標値･･･････････････････････････････････････････38 ６ 測定結果の評価等･･･････････････････････････････････････････････････39 （１）測定結果の確認･････････････････････････････････････････････････39 （２）総合評価の実施･････････････････････････････････････････････････40 （３）結果の公表･････････････････････････････････････････････････････40 （４）監視結果等の保存･･･････････････････････････････････････････････40 環境放射線監視計画 測定地点図 （１）熊取町・泉佐野市地域･･･････････････････････････････････････････41 （２）東大阪市地域･･･････････････････････････････････････････････････42 １ 監視の目的 原子力施設周辺の環境放射線の監視を行い、地域住民の健康と安全の確保に資するとともに、原子力災害対策特別措置法に基づく異常事態発生の通報等があった場合、速やかに対応できるモニタリング体制を整備することを目的とする。 ２ 実施機関 監視は大阪府が実施する。必要に応じて、府内各原子力事業者（次項目参照）と協力して監視する。 ３ 対象原子力施設及び固定観測局 （１）対象原子力施設と監視地域 京都大学原子炉実験所（試験研究炉） 原子燃料工業株式会社熊取事業所（核燃料加工施設） 近畿大学原子力研究所（試験研究炉）････････････････東大阪市地域 （２）固定観測局 各固定観測局（モニタリングステーション/ポスト）の名称等を表１に示す。 表１ 固定観測局（モニタリングステーション/ポスト） 監視地域 熊取町地域 泉佐野市地域 東大阪市地域 固定観測局 記 号 番 号 A 01 B 02 C 03 D 04 E 05 F 06 A 07 B 08 C 09 D 10 E 11 A 12 B 13 C 14 D 15 Ｓ：ステー ション Ｐ：ポスト Ｓ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｓ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｓ Ｐ Ｐ Ｐ 固定観測局 大阪府熊取オフサイトセンター 熊取町立西小学校 山の手台１号公園 アトム共同保育園 熊取町立南小学校 熊取町役場 泉佐野市日根野浄水場 大阪府立日根野高等学校 大阪府立佐野支援学校 泉佐野市立日根野小学校 泉佐野市大池グランド 近畿大学グランド 東大阪市立上小阪小学校 近畿大学原子力研究所北 近畿大学原子力研究所南 ４ 測定項目 （１）連続測定項目 各固定観測局における連続測定項目を表２に示す。 表２ 連続測定項目 ●印：該当観測項目 監視地域 熊取町地域 泉佐野市地域 東大阪市地域 固定観測局 記 号 番 号 A 01 B 02 C 03 D 04 E 05 F 06 A 07 B 08 C 09 D 10 E 11 A 12 B 13 C 14 D 15 空間放射線量率 低線量率 注）１ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 高線量率 注）１ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中性子線量率 ● ● 大気中放射性物質 大気浮遊じん 注）２ 全α 放射能 ● ● ● 全β 放射能 ● ● ● ヨウ素 注）３ ● ● ● 気象情報 風向 ● ● ● 風速 ● ● ● 降水量 ● ● ● 感雨 ● ● ● 感雷 ● ● ● 温度 ● ● ● 湿度 ● ● ● 気圧 ● ● ● 日射量 ● ● ● 放射収支 ● ● ● 大気安定度 ● ● ● 注）１ 平常時は低線量率の測定データを評価用とし、高線量率の測定データは参考用とする。 ２ 大気浮遊じんの供試量 72 m3（流量約200Ｌ/分で６時間捕集（詳細は表５参照）） ３ ヨウ素の測定は緊急時に実施する。 （２）環境試料等 ① 積算線量 各固定観測局の敷地内に蛍光ガラス線量計を設置し、３ヶ月間毎に測定する。 ② 環境試料 放射能分析に供する環境試料の調査概要を表３及び表４に示す。 表３ 環境試料の調査概要（熊取町・泉佐野市域） 環境試料 採取地点 採取頻度 注）１ 試 料 採取量 （目安） 供試量 （目安） 測定項目 注）２ 備 考 大気浮遊じん 熊取町：熊取オフサイトセンター ３ヶ月間毎 約5.2×104 m3 注）３ γ 泉佐野市：泉佐野市日根野浄水場 陸 上 試 料 土壌 熊取町：和田観測所 半年毎 約２kg 約100～150g γ 泉佐野市：日根神社 農作物 泉佐野市：日根野地区 （米・キャベツ） 年１回 約５kg 約2kg（米） 約1.5kg（ｷｬﾍﾞﾂ） γ 代表農産物等 収穫期に採取 陸水 (表層水) 熊取町：永楽ダム 半年毎 約60L 約30Ｌ γ 約２L 約50mL T 泉佐野市：大池 約60L 約30Ｌ γ 約２L 約50mL T 排 水 試 料 排水 京都大学 原子炉実験所： 排水口付近 注）４ 半年毎 約60L 約30L γ 約２L 約１L β 原子燃料工業㈱熊取事業所： 排水口付近 注）５ 半年毎 約60L 約30L γ 約２L 約１L β 底質 京都大学原子炉実験所・ 原子燃料工業㈱熊取事業所 ：雨山川 注）６ 半年毎 約２kg 約150～200g γ 約100g 約0.5g β 約100g 約20mg 注）７ Ｕ 注）１ 採取頻度 ３ヶ月間毎：４～６月、７～９月、10～12月、１～３月、半年毎：４、10月、 米：９月、キャベツ：１月 ２ 測定項目 γ：γ線放出核種、β：全β放射能、T：トリチウム（三重水素）、Ｕ：ウラン ３ 大気浮遊じんの供試量（5.2×104 m3） 流量約200Ｌ/分で６時間毎ステップ送りにより計３ヶ月間捕集（詳細は表５参照） ４ 排水口付近 京都大学原子炉実験所敷地内の最終貯留槽（今池）の排水口付近（敷地境界の外側） ５ 排水口付近 事業所排水の公共用水域（水路）への流出地点付近 ６ 雨山川 両事業所の排水口に通じる公共用水域（水路）との合流地点付近 ７ ウラン分析の底質供試量（約20㎎） 中性子放射化分析の値（誘導結合プラズマ（ICP）質量分析法の値は約0.1g） 表４ 環境試料の調査概要（東大阪市域） 環境試料 採取地点 採取頻度 注）１ 試 料 採取量 （目安） 供試量 （目安） 測定項目 注）２ 備 考 大気浮遊じん 近畿大学グランド ３ヶ月間毎 約5.2×104 m3 注）３ γ 陸 上 試 料 土壌 上小阪配水場 半年毎 約２kg 約100～150g γ 陸水 (飲料水) 上小阪配水場 半年毎 約60L 約30L γ 約２L 約50mL T 指標生物 近畿大学構内 （キョウチクトウ） 半年毎 約２kg 約1kg γ 排 水 試 料 排水 近畿大学原子力研究所前 道路マンホール 注）４ 半年毎 約60L 約30L γ 半年毎 約２L 約50mL β 底質 近畿大学原子力研究所前 道路マンホール 注）４ 半年毎 約２kg 約150～200g γ 半年毎 約100g 約0.5g β 注）１ 採取頻度 ３ヶ月間毎：４～６月、７～９月、10～12月、１～３月、半年毎：４、10月 ２ 測定項目 γ：γ線放出核種、β：全β放射能、T：トリチウム（三重水素）、Ｕ：ウラン ３ 大気浮遊じんの供試量（5.2×104 m3） 流量約200Ｌ/分で６時間毎ステップ送りにより計３ヶ月間捕集（詳細は表５参照） ４ 近畿大学原子力研究所前道路マンホール 事業所排水の下水管への流出地点付近 ５ 測定方法 （１）環境放射線モニタリングシステムの構成 環境放射線モニタリングシステムの構成を図１に示す。各固定観測局で測定されたデータはテレメータシステムにより中央監視局（府環境放射線監視室）へ送信し、集中監視を行うとともに、大阪府防災センター（府危機管理室）、オフサイトセンター及び副監視局（関係市町、泉州南消防組合、東大阪市消防本部）へ伝送する。 注）１ 緊急時に稼動 図１ 環境放射線モニタリングシステムの構成 （２）測定方法 連続測定項目及び環境試料の測定方法を表５に示す。 表５ 測定方法 測定項目 測定装置 測定方法 空 間 放 射 線 連続測定 空間線量率 （γ線） 空間線量率 測定装置 測定法：文部科学省放射能測定法シリーズ17「連続モニタによる環境γ線測定法」に準拠 検出器：NaI(Tℓ)シンチレーション検出器（低線量率） 電離箱検出器（高線量率） 検出器の位置：地上約3.5ｍの高さ、又は屋上から約4.3mの高さ 校正線源：60Co、137Cs 中性子線量率 中性子線量率 測定装置 検出器：３He比例計数管検出器 検出器の位置：地上3.5ｍの高さ 校正線源：252Cf 積算線量 積算線量測定装置 測定法：文部科学省放射能測定法シリーズ27「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線測定法」に準拠 検出器：蛍光ガラス線量計、蛍光ガラス線量計測装置 収納箱の位置：地上又は屋上から約１ｍの高さ 校正線源：137Cs 環 境 試 料 連 続 測 定 大気浮遊じん中 全α・全β放射能 ダストモニタ 測定法：文部科学省「大気中放射性物質のモニタリングに関する技術参考資料」に準拠 検出器：ZnS(Ag)・プラスチックシンチレーション２層式検出器 注）１ 流量：約200L/min 集じん器の位置：地上２ｍの高さ 捕集方法：移動ろ紙式（６時間毎ステップ送り） 捕集材：HE-40T長尺ろ紙 校正線源：241Am（α線）、36Cl（β線） ヨウ素 注）２ ヨウ素モニタ 測定法：文部科学省「大気中放射性物質のモニタリングに関する技術参考資料」に準拠 検出器：NaI(Tℓ)シンチレーション検出器 流量：約50L/min 集じん器の位置：地上２ｍの高さ 捕集時間：○分間 捕集材：活性炭カートリッジ（TEDA添着） 校正線源：131I模擬線源（封入核種133Ba、137Cs） γ線放出核種 γ線スペクトル 分析装置 試料採取法：文部科学省放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」に準拠 前処理法：文部科学省放射能測定法シリーズ13「ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法」に準拠 測定法：文部科学省放射能測定法シリーズ７「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に準拠 全β放射能 低バックグラウンド ガスフロー計数装置 試料採取法：文部科学省放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」に準拠 測定法：文部科学省放射能測定法シリーズ1「全ベータ放射能測定法」に準拠 トリチウム 低バックグラウンド 液体シンチレーション 測定装置 試料採取法：文部科学省放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」に準拠 分析法：文部科学省放射能測定法シリーズ9「トリチウム分析法」に準拠 ウラン γ線スペクトル 分析装置 試料採取法：文部科学省放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」に準拠 分析法：中性子放射化分析法 注）３ 注）１ 全αはZnS(Ag) シンチレータで、全βはプラスチックシンチレータで検出する。 ２ ヨウ素の測定は緊急時に実施する。表内の条件は初動対応を示したもので、「大阪府モニタリング本部」が設置 されたときは国の指導・助言に基づいて臨機応変に対応するとともに、「緊急時モニタリングセンター」が設置 されたときは、国の統括の下、緊急時モニタリング実施計画等に基づいて対応する。 ３ 中性子照射を依頼している試験研究炉が利用できない場合は、誘導結合プラズマ(ICP)質量分析法（文部科学省 放射線測定法シリーズ14「ウラン分析法」）により測定する。 （３）測定値の表示方法等 測定値の表示方法等を表６に示す。 表６ 測定値の表示方法等 測定項目 単 位 注）１ 表示方法 評価対象ﾃﾞｰﾀ 備 考 空間放射線 連続測定 空間線量率 （γ線） nGy/h 整 数 １ 時 間 値 （２分毎に収集） 各月毎及び年間の平均値、最大値、最小値、有効測定時間、平常の変動幅の超過件数を算出 中性子線量率 nSv/h 積算線量 µGy /日数 四半期毎及び 年間の積算値 注）２ 四半期毎の値は91日に、年間の値は365日に換算 環 境 試 料 連続測定 大気浮遊じん中 全α・全β放射能 Bq/m3 小 数 第３位 集じん終了時から６時間減衰後の濃度 注）３ 各月毎及び年間の平均値、最大値、最小値、有効測定時間、平常の変動幅の超過件数を算出 ヨウ素 Bq/m3 有効数字 ２ 桁 試料毎の濃度 γ線放出核種 土壌 Bq/kg(乾) 農作物 Bq/kg(生) 陸水・排水 mBq/L 底質 Bq/kg(乾) 全β放射能 排水 Bq/L 底質 Bq/kg(乾) トリチウム （陸水） mBq/L ウラン （底質） µg/g(乾) 気 象 情 報 風向 （16方位） （英文字） １ 時 間 値 （２分毎に収集） 各月毎の風向の出現頻度を算出し、風配図を作成 風速 m/sec 小 数 第１位 各月毎及び年間の平均値、最大値を算出 気温 ℃ 各月毎及び年間の平均値、最大値、最小値を算出 相対湿度 ％ 整 数 降水量 mm 各月毎及び年間の総量を算出 注）１ 参考資料５「放射線・放射能の単位について」（p.48）参照。 ２ １地点につき３個の蛍光ガラス線量計で測定し、その３個の平均値を測定値とする。 ３ 「６時間捕集・６時間減衰後の値」とする。 （４）環境試料の検出目標値 表７に示す各環境試料の検出目標値は、「大阪府環境放射線評価専門委員会」の指導・助言に基づいて設定したものである。 表７ 環境試料中の放射性核種の検出目標値 環境試料 単位 γ 線 放 出 核 種 T U 54Mn 60Co 134Cs 137Cs 144Ce 大気浮遊じん mBq/m3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.3 ― ― 土 壌 Bq/kg乾 2 2 2 1 7 ― ― 農作物 (キャベツ) Bq/kg生 0.4 0.4 0.4 0.4 1.5 ― ― 農作物 (米) Bq/kg生 0.4 0.4 0.4 0.4 1.5 ― ― 指標生物 (キョウチクトウ) Bq/kg生 0.4 0.4 0.4 0.4 1.5 ― ― 陸 水 (表層水、飲料水) mBq/L 8 8 8 8 40 1000 ― 排 水 mBq/L 8 8 8 8 40 ― ― 底 質 Bq/kg乾 （U：µg/g乾） 2 2 2 1 7 ― 0.008 注） Mn：マンガン、Co：コバルト、Cs：セシウム、Ce：セリウム、T：トリチウム（三重水素）、U：ウラン 検出目標値：原子力安全委員会「環境放射線モニタリング指針」を参考に設定した。 U（ウラン）の数値：ICP質量分析法の検出目標値であり、中性子放射化分析法の検出目標値ではない。 必要事項を新（修正案）の「表６」に記載 新（修正案）の「６（４）」へ移動 ６ 測定結果の評価等 （１）測定結果の確認 数値が「平常の変動幅」を外れたものについては、その要因を次のステップ１から順に確認し、表８に示される異常要因に分類する。 ○ステップ１･････測定系の異常 小規模の異常の兆候、並びに他の測定系統等との共通性の有無を確認する。また、発生頻度、 継続時間、時刻等の詳細データ及び該当機器を点検する。 ○ステップ２･････気象の影響 異常発生時刻における気象状況（降雨、降雪、雷等）を確認する。 ○ステップ３･････核実験等の影響 広域的な測定値の上昇及び核種分析での異常値の有無を確認する。このとき、核実験や府外原 子力施設における事故等の有無も併せて確認する。 ○ステップ４･････医療・産業用放射性同位元素等の影響 同一地点において、他の測定系統との同時変動の有無や周辺状況等を確認する。事象が継続し ている場合は、現場確認も行う。 ○ステップ５･･････原子力施設からの影響 原子力事業者から提供された情報や気象情報に基づいて、原子力施設からの影響の有無を確認 する。 ○ステップ６･････統計的変動・その他 ステップ１～５に該当せず、非常にまれな事象（標準偏差の３倍を超える事象発生頻度が0.3％ 以下）である場合は、その他に分類する。 なお、中性子線量率（１時間値）については、原子力施設からの漏えいの早期発見を主な目的としているため、検出限界値を環境レベルと有意に区別できる値（10 nSv/h）に設定していることから、数値が検出されたときにステップ１、ステップ５、ステップ６について要因を検証する。 ■「平常の変動幅」の算出方法 空間放射線量率（γ線）（１時間値）及び大気浮遊じん中の全α・全β放射能濃度（６時間捕集・６時間減衰後の値）の「平常の変動幅」は、過去の測定結果（最大10年間）から次式に従い算出する。環境試料等の検出限界値未満のデータを含んでいるもの及びデータ数が少ないものについては、過去の測定結果（最大10年間）の最大値と最小値を「平常の変動幅」とする。 平常の変動幅＝平均値±（標準偏差の３倍） 標準偏差＝分散の平方根 分散＝Σ(平均値―各測定値)２/(ｎ－１) 平均値：過去の測定値の全平均値 n：過去の測定データ数 表８ 測定データ異常要因と対処 異常要因 現 象 対 応 測定系の異常 測定値の変動（上昇、下降、喪失、ドリフト、突発的な変化等） 【特徴】 ・再現する場合が多い。 ・特定の箇所で発生する。 ・機器の故障では、大きく変動する場合が多い。 ○機器の異常である事を確認し、原因を究明する。 【検証手順】 ・環境放射線監視室へ転送されたデータから、状況（発生場所、時刻、頻度（再現状況）、測定レベル、他の観測項目での発生状況等）を一次的に評価する。 ・保守業者に対して機器点検を行うよう指示する。 ・保守業者からの回答を受け、必要であれば修理等の指示を出す。 気象の影響 測定値の変動 【特徴】 ・降雨（降雨中ゆるやかな上昇） ・降雪（増加と減少が入り混じる） ・気温（ドリフト現象） ・雷（突変的に増加） ・積雪（遮蔽効果により減少） ○測定値が変動した時刻の気象データを確認し、気象要因による自然放射線レベルの変動であることを判断する。 【留意事項】 ・自然放射線レベルの変動の特徴をパターン化し、整理しておく。 ・雷による突発的な増加の場合は、機器の耐ノイズ性の強化の必要性を判断する。 ・気温の変化によるドリフト現象は、測定装置の特性や不良に起因する場合が多い。 核実験等の影響 測定値の上昇 【特徴】 ・核実験の場合、数日後に変動が現れる。 ・経過時間にほぼ比例して増加する。 ○土壌等にて人工核種の蓄積状況を監視する。 医療・産業用放射性同位元素等の影響 測定値の上昇 【特徴】 ・置荷物（定常的） ・移動車（一時的上昇） ・人（一時的上昇） ○異常値の発生時における現場の状況を把握する（非破壊検査の実施の有無、放射性物質の輸送の有無）。 ○当該固定観測局の各測定装置（空間線量率測定装置（低・高線量率）、ダストモニタ、積算線量測定装置等）の応答状況及び配置場所等を比較する。 ○他の固定観測局の状況と比較する。 原子力施設からの影響 測定値の上昇 【特徴】 ・特に風下方向軸で上昇する。 ○原子力事業者から提供された情報に基づき、原子力施設からの影響の有無を確認する。 ○関連情報（府・原子力事業者等の測定データ、気象情報等）を収集し、確認する。 ○空間線量率、核種濃度の推移に注目する。 （２）総合評価の実施 監視結果については、学識経験者等で構成される「大阪府環境放射線評価専門委員会」の指導・助言に基づいて評価を行う。 また、原子力事業者に対して、監視結果を評価する上で必要な資料の提供を依頼する。 （３）結果の公表 上半期分及び１年間分の測定結果を公表する。 （４）監視結果等の保存 監視結果は10年間保存する。採取した環境試料は、評価を終えるまでの間、分析機関にて保管する。 【環境放射線監視計画書の改訂履歴】 ・平成26年1月22日策定（平成14年度～25年度は年次計画として策定してきた。） ・平成26年12月○○日改訂 | 目 次 １ 監視の目的･････････････････････････････････････････････････････････41 ２ 実施機関･･･････････････････････････････････････････････････････････41 ３ 対象原子力施設及び観測地点･････････････････････････････････････････41 （１）対象原子力施設と監視地域･･･････････････････････････････････････41 （２）観測地点･･･････････････････････････････････････････････････････41 ４ 観測項目･･･････････････････････････････････････････････････････････42 （１）モニタリングステーション/ポスト観測項目（連続監視）････････････42 （２）環境試料採取等による観測項目･･･････････････････････････････････43 ５ 観測方法･･･････････････････････････････････････････････････････････45 （１）観測装置の構成等･･･････････････････････････････････････････････45 （２）観測装置及び方法･･･････････････････････････････････････････････46 （３）環境試料の検出目標値･･･････････････････････････････････････････47 ６ 観測データの収集・整理及び保存･････････････････････････････････････48 （１）空間放射線量率･････････････････････････････････････････････････48 （２）積算線量･･･････････････････････････････････････････････････････48 （３）大気浮遊じん中全α・全β放射能濃度･････････････････････････････48 （４）大気浮遊じん中γ線放出核種濃度･････････････････････････････････49 （５）環境試料中γ線放出核種等濃度･･･････････････････････････････････49 （６）気象情報･･･････････････････････････････････････････････････････49 （７）監視結果の保存等･･･････････････････････････････････････････････50 ７ 評価及び公表･･･････････････････････････････････････････････････････50 （１）評価･･･････････････････････････････････････････････････････････50 （２）公表･･･････････････････････････････････････････････････････････50 その他 （１）環境放射線監視計画 観測地点図（熊取町・泉佐野市地域）･････････51 （２）環境放射線監視計画 観測地点図（東大阪市地域）･････････････････52 （３）観測データの評価方法･･･････････････････････････････････････････53 １ 監視の目的 原子力施設周辺の環境放射線の監視を行い、地域住民の健康と安全の確保に資するとともに、原子力災害対策特別措置法に基づく異常事態発生の通報等があった場合、速やかに対応できるモニタリング体制を整備することを目的とする。 ２ 実施機関 監視は大阪府が実施する。必要に応じて、府内各原子力事業者（次項目参照）と協力して監視する。 ３ 対象原子力施設及び観測地点 （１）対象原子力施設と監視地域 京都大学原子炉実験所（試験研究炉） 原子燃料工業株式会社熊取事業所（核燃料加工施設） 近畿大学原子力研究所（試験研究炉）････････････････東大阪市地域 （２）観測地点 表１ 監視地域と観測地点の名称 監視地域 名 称 熊取町地域 泉佐野市地域 東大阪市地域 観測地点 記号 番号 A 01 B 02 C 03 D 04 E 05 F 06 A 07 B 08 C 09 D 10 E 11 A 12 B 13 C 14 D 15 Ｓ：ステー ション Ｐ：ポスト Ｓ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｓ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｓ Ｐ Ｐ Ｐ 観測地点 名 称 大阪府熊取オフサイトセンター 熊取町立西小学校 山の手台１号公園 アトム共同保育園 熊取町立南小学校 熊取町役場 泉佐野市日根野浄水場 大阪府立日根野高等学校 大阪府立佐野支援学校 泉佐野市立日根野小学校 泉佐野市大池グランド 近畿大学グランド 東大阪市立上小阪小学校 近畿大学原子力研究所北 近畿大学原子力研究所南 ４ 観測項目 （１）モニタリングステーション/ポスト観測項目（連続監視） 表２ 各地点の観測項目 ●印：該当観測項目 監視地域 熊取町地域 泉佐野市地域 東大阪市地域 観測地点 記号・番号 A 01 B 02 C 03 D 04 E 05 F 06 A 07 B 08 C 09 D 10 E 11 A 12 B 13 C 14 D 15 空間放射線量率 低線量率 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 高線量率 注）１ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中性子線量率 ● ● 大気中放射性物質 大気浮遊じん 全α 放射能 ● ● ● 全β 放射能 ● ● ● ヨウ素 注）２ ● ● ● 気象情報 風向 ● ● ● 風速 ● ● ● 降水量 ● ● ● 感雨 ● ● ● 感雷 ● ● ● 温度 ● ● ● 湿度 ● ● ● 気圧 ● ● ● 日射量 ● ● ● 放射収支 ● ● ● 大気安定度 ● ● ● 注）１ 平常時は低線量率観測データを評価用とし、高線量率観測データは参考用とする。 ２ ヨウ素の観測は緊急時に実施する。 （２）環境試料採取等による観測項目 ① 積算線量測定 全ステーション/ポストの敷地内にて、蛍光ガラス線量計を用いて四半期毎に測定する。 ② 環境試料採取・測定 表３ 熊取町・泉佐野市地域の環境試料採取・測定 試料名称 採取地点 採取頻度 時 期 注）１ 採取量 １試料毎 測定法 注）２ 備 考 大気浮遊じん 熊取町：熊取オフサイトセンター 四半期毎 ろ紙 γ 泉佐野市：泉佐野市日根野浄水場 ろ紙 γ 陸 上 試 料 土壌 熊取町：和田観測所 半年毎 ２kｇ γ 泉佐野市：日根神社 ２kｇ γ 農作物 泉佐野市：日根野地区 （米・キャベツ） 年１回 各５ｋｇ γ 代表農産物等 収穫期に採取 陸水 (表層水) 熊取町：永楽ダム 半年毎 60Ｌ γ ２Ｌ T 泉佐野市：大池 60Ｌ γ ２Ｌ T 排 水 試 料 排水 京都大学原子炉実験所 ：事業所出口 半年毎 60Ｌ γ ２Ｌ β 原子燃料工業㈱熊取事業所 ：事業所出口 半年毎 60Ｌ γ ２Ｌ β 底質 京都大学原子炉実験所・ 原子燃料工業㈱熊取事業所 ：排水溝から河川への放出口（雨山川） 半年毎 ２kｇ γ 100ｇ β 100ｇ Ｕ 注）１．採取の時期 四半期毎：６、９、12、３月、半年毎：４、10月、米：９月、キャベツ：１月 ２．測定法 γ：γ線スペクトル分析、β：全β測定、T：トリチウム分析、Ｕ：ウラン分析 表４ 東大阪市地域の環境試料採取・測定 試料名称 採取地点 採取頻度 時 期 注）１ 採取量 １試料毎 測定法 注）２ 備 考 大気浮遊じん 近畿大学グランド 四半期毎 ろ紙 γ 陸 上 試 料 土壌 上小阪配水場 半年毎 ２kｇ γ 陸水 (飲料水) 上小阪配水場 半年毎 60Ｌ γ ２Ｌ T 指標生物 近畿大学構内 （キョウチクトウ） 半年毎 ２kｇ γ 排 水 試 料 排水 近畿大学原子力研究所前道路マンホール 半年毎 60Ｌ γ 半年毎 ２L β 底質 近畿大学原子力研究所前道路マンホール 半年毎 ２kｇ γ 半年毎 100ｇ β 注）１．採取の時期 四半期毎：６、９、12、３月、 半年毎：４、10月 ２．測定法 γ：γ線スペクトル分析、β：全β測定、T：トリチウム分析 ５ 観測方法 （１）観測装置の構成等 各モニタリングステーション/ポストから監視結果が危機管理室（環境放射線監視室）へ転送され、その結果をオンラインにて監視する（図１参照）。 積算線量測定素子や環境試料については、各観測地点にて採取し、環境放射線監視室又は分析機関にて測定する（図１及び図２参照）。 注）１．異常事態発生時に稼動 図１ 観測装置ブロック図 図２ 試料採取・測定装置フロー図 （２）観測装置及び方法 表５ 測定装置及び方法一覧 観 測 項 目 測 定 装 置 測 定 方 法 空間放射線 空間線量率 空間線量率測定装置 低線量率検出器：NaI(Tℓ)シンチレーション検出器 高線量率検出器：電離箱検出器 中性子線量率検出器：３He比例計数管検出器 検出器位置：地表面から3.5ｍ位置 校正線源：60Co、137Cs、252Cf 積算線量 積算線量測定装置 検出器：蛍光ガラス線量計、線量読取器 素子位置：地表面から１ｍ位置 校正線源：137Cs 環 境 試 料 直 接 測 定 大気 浮遊じん ダスト放射線モニタ （全α、全β放射能測定） 検出器：ZnS・プラスチックシンチレータ２層式検出器 吸引量：約200L/min 吸引口位置：地表面から２m位置 捕集法：HE-40T長尺ろ紙６時間連続捕集 計数法：集塵後計数測定 校正線源：241Am（α線）、36Cl（β線） ヨウ素 ヨウ素放射線モニタ 検出器：NaI(Tℓ)シンチレーション検出器 吸引量：約50L/min 吸引口位置：地表面から２m位置 捕集法：TEDA添着活性炭フィルター/カートリッジ 連続捕集 計数法：集塵中計数測定 校正線源：131I模擬線源（封入核種133Ba、137Cs） 採 取 測 定 γ線 核種濃度 γ線スペクトル分析装置 測定法：文部科学省 放射能測定法シリーズ７ 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に準拠 前処理法：文部科学省 放射能測定法シリーズ13 「ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法」及び 文部科学省 放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」に準拠 全β放射能 低バックグラウンド ガスフロー計数装置 測定法：文部科学省 放射能測定法シリーズ1 「全ベータ放射能測定法」に準拠 前処理法：文部科学省 放射能測定法シリーズ16 「環境試料採取法」に準拠 トリチウム 放射能 低バックグラウンド 液体シンチレーション測定装置 測定法：文部科学省 放射能測定法シリーズ9 「トリチウム分析法」に準拠 前処理法：文部科学省 放射能測定法シリーズ16 「環境試料採取法」に準拠 ウラン γ線スペクトル分析装置 測定法：中性子放射化分析法c 注）1 注）１．中性子照射を依頼している試験研究炉が利用できない場合は、誘導結合プラズマ（ICP）-質量分析計に より測定する。 （３）環境試料の検出目標値 表６ 環境試料中の放射性核種の検出目標値 試料名 単位 γ 線 放 出 核 種 3H 54Mn 60Co 134Cs 137Cs 144Ce 大気浮遊じん mBq/m3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.3 ―― 土 壌 Bq/kg乾 2 2 2 1 7 ―― 農 作 物 (キャベツ) Bq/kg生 0.4 0.4 0.4 0.4 1.5 ―― 農 作 物 (米) Bq/kg生 0.4 0.4 0.4 0.4 1.5 ―― 指標生物 (キョウチクトウ) Bq/kg生 0.4 0.4 0.4 0.4 1.5 ―― 陸 水 (表層水、飲料水) mBq/L 8 8 8 8 40 1000 排 水 mBq/L 8 8 8 8 40 ―― 底 質 Bq/kg乾 2 2 2 1 7 ―― 注） Mn：マンガン、Co：コバルト、Cs：セシウム、Ce：セリウム、3H：三重水素（トリチウム） ６ 観測データの収集・整理及び保存 （１）空間放射線量率 原子力施設に起因する放射線の線量率を監視する目的で測定する。 また、気象状況等による測定値の変動（異常値）も考えられるので、この評価も行う。 （出力データ） （半期まとめ） （年度まとめ） 低線量率データ （２）積算線量 原子力施設に起因する放射線量の積算値の影響を監視する目的で測定する。 また、気象状況等による測定値の変動（異常値）も考えられるので、この評価も行う。 （測定データ） （四半期まとめ） （年度まとめ） （３）大気浮遊じん中全α・全β放射能濃度 原子力施設に起因する大気浮遊じん中の全α・全β放射能を監視する目的で測定する。また、気象状況等による測定値の変動（異常値）も考えられるので、この評価も行う。 （出力・計算データ） 大気浮遊じん （半期まとめ） （年度まとめ） 全α、全β （４）大気浮遊じん中γ線放出核種濃度 原子力施設に起因する大気浮遊じん中のγ線放出核種濃度を測定し、人工核種の定量的な監視を目的とする。 また、連続監視結果の変動要因を評価する際の参考データとする。 （四半期まとめ） （年度まとめ） （５）環境試料中γ線放出核種等濃度 原子力施設に起因するγ線放出核種等の環境中での蓄積状況を把握することを目的として分析する。 また、連続監視結果の変動要因を評価する際の参考データとする。 （半期まとめ） （年度まとめ） （６）気象情報 各地域の気象状況（風向、風速、降水量、感雨、感雷、温度、湿度、気圧、日射量、放射収支、大気安定度）を把握し、各種観測データの変動要因の評価や放射性核種の分布・蓄積要因を評価する際の参考データとする。 （出力データ） （半期まとめ） （年度まとめ） （７）監視結果の保存等 監視結果は10年間保存する。採取した環境試料は、評価を終えるまでの間、分析機関にて保管する。 ［参考］の（３）観測データの評価方法 データを整理した後、「平常の変動幅」を外れたものについては、その要因を次のステップ１から順に確認し、表７に示される異常要因に分類する。 ○ステップ１･････機器の異常 小規模の異常の兆候、並びに他の測定系統等との共通性の有無を確認する。また、発生頻度、継続時間、時刻等の詳細データ及び該当機器を点検する。 ○ステップ２･････気象の影響 異常発生時刻における気象状況（降雨、降雪、雷等）を確認する。 ○ステップ３･････放射性降下物の影響 広域的な測定値の上昇、及び核種分析での異常値の有無を確認する。このとき、核実験や府外原子力施設における事故等の有無を確認する。 ○ステップ４･････観測地点周辺の物や人からの影響 同一地点において、他の測定系統との同時変動の有無や周辺状況等を確認する。事象が継続している場合は、現場確認も行う。 ○ステップ５･･････原子力施設からの影響 原子力事業者から提供された情報や気象情報に基づいて、原子力施設からの影響の有無を確認する。 ○ステップ６･････統計変動要因その他に分類 ステップ１～５に該当せず、非常にまれな事象（標準偏差の３倍を超える事象発生頻度が0.3％以下）である場合は、その他に分類する。 ■「平常の変動幅」の算出方法 空間放射線量率（１時間値）及び大気浮遊じん中の全α・全β放射線濃度（６時間捕集・６時間減衰後の値）の「平常の変動幅」は、過去の測定結果（最大10年間）から次式に従い算出する。また、測定頻度の少ないその他の項目については、過去の測定結果（最大10年間）の最大値と最小値を「平常の変動幅」とする。 平常の変動幅＝平均値±（標準偏差の３倍） 標準偏差＝分散の平方根 分散＝Σ(平均値―各測定値)２/(ｎ－１) 平均値：過去の測定値の全平均値 n：過去の測定データ数 表７ 観測データ異常要因と対処 異常要因 現 象 対 応 機器の異常 測定値の上昇・下降・喪失・ドリフト・突変等の現象が発生する。 【特徴】 ・再現する場合が多い。 ・特定場所で発生する。 ・再現しない場合は、事象の解析や現場詳細調査を必要とする。 ・機器の異常である事を確認し、原因を究明する。 【検証手順】 ・環境放射線監視室にて、転送されたデータから状況（発生場所、時刻、頻度（再現状況）、測定レベル、他の観測項目での発生状況等）を一次的に評価する。 ・契約を締結している保守業者に対して、機器点検を行うよう指示する。 ・保守業者からの回答を受け、必要であれば修理等の指示を出す。 気象の影響 測定値の上昇 【特徴】 ・雨、雪（継続的上昇） ・気温（ドリフト現象） ・雷（突変的変化） ・測定値が上昇した時刻における気象データを確認し、自然放射線レベルの変動が原因であることを判断する。 【留意事項】 ・相関データの整理で自然放射線レベルの変動による影響の出方をパターン化しておく。 ・気温（ドリフト現象）の場合は、自然放射線の変動以外の機器の不良と関連する場合が多い。 ・雷による突変の場合は、機器の耐ノイズ性の強化の必要性を判断する必要がある。 放射性降下物の影響 測定値の上昇 ・土壌等にて人工核種の蓄積状況を監視する。 観測地点周辺の物や人からの影響（鉄くず、人の投与造影剤等） 測定値の上昇 【特徴】 ・置荷物（定常的） ・移動車（一時的上昇） ・人（一時的上昇） ・発生時の現場の状況を把握する（道路状況、放射性物質の輸送の有無）。 ・同一測定地点の各測定器を比較する（高・低線量率計及び大気浮遊じん測定値等の連続応答状況、積算線量計の測定値も含めた配置場所との関係）。 ・他の測定地点の状況と比較する。 原子力施設からの影響 測定値の上昇 （継続的上昇） ・原子力事業者から提供された情報に基づき、原子力施設からの影響の有無を確認する。 ・予想される発生施設の情報や関連する情報を確認する（事業者情報、気象情報、施設位置情報等） ・核種濃度の推移に注目する。 ７ 評価及び公表 （１）評価 監視結果については、学識経験者等で構成される「大阪府環境放射線評価専門委員会」の指導・助言に基づいて評価を行う。 また、原子力事業者に対して、監視結果を評価する上で必要な資料の提供を依頼する。 （２）公表 監視結果の公表は、上半期報及び年報により年２回実施する。 【環境放射線監視計画書の改訂履歴】 ・平成26年１月22日策定（平成14年度～25年度は年次計画として策定してきた。） |

# Text boxes

資料－２

熊取町・泉佐野市地域

固 定 観 測 局

大気

全α

全β

ZnS(Ag)・プラスチックシンチ

レーション２層式検出器

ヨウ素

NaI(Tℓ) シンチレーション検出器

中性子線量率

γ線（高線量率）

γ線（低線量率）

電離箱

検出器

3He比例計数管

検出器

NaI(Tℓ)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ

検出器

ダスト

サンプラ

ヨウ素

サンプラ

注）１

オンライン

中  央  監  視  局

（府環境放射線監視室）

副監視局

（関係市町）

（泉州南消防組合）

（東大阪市消防本部）

大阪府防災センター

（府危機管理室）

オフサイトセンター

平成２６年度第２回大阪府環境放射線評価専門委員会

熊取町・泉佐野市地域

大阪府環境放射線監視室

モニタリングステーション/ポスト

空間放射線

大気

検出器

検出器

検出器

オンラインによる監視

危機管理室

関係市町

関　　係

消防本部

低線量率

測定器

高線量率

測定器

中性子

線量率

測定器

表示・出力装置

オンライン

ダスト

サンプラー

検出器

出力

全　α

測定器

全　β

測定器

ヨウ素

サンプラー

検出器

注）１

ヨウ素

測定器

注）１

搬送

出力

積算線量測定装置

積算線量測定素子

試料採取

分析機関

ろ 紙

土壌

γ線スペクトル分析装置

出力

搬送

植物

低バックグラウンド

ガスフロー計数装置

出力

水

低バックグラウンド

液体シンチレーション測定装置

出力

底質

１時間値の月間平均値（６ヶ月分）

１時間値の月間最大値、最小値

月間毎の測定時間

変動幅比較

１時間値の月間平均値（12ヶ月分）

１時間値の月間最大値、最小値

月間毎の測定時間

変動幅比較

局別日報

全局日報

局別月報

全局月報

年報

単位：nGy/h、nSv/h

１時間値の平均値（１年分）

１時間値の年間最大値、最小値

年間の測定時間

変動幅比較

単位：nGy/h､nSv/h

単位：µGy/91日

蛍光ガラス線量計

測定値

注）

計測は同一地点で３個とし、そのうち値の近い２個の平均値を測定値とする。

該当四半期積算値

91日換算

過去の測定値の

範囲比較

各四半期積算値

91日換算

四半期の最大値、最小値

過去の測定値の範囲比較

今年度積算値

365日換算

過去の測定値の範囲比較

単位：µGy/91日

単位：µGｙ/365日

局別日報

（全α、全β）

６時間捕集・６時間減衰後の値の

月間平均値（６ヶ月分）

６時間捕集・６時間減衰後の値の

月間最大値、最小値

月間毎の測定時間

変動幅比較

（全α、全β）

６時間捕集・６時間減衰後の値の

月間平均値（12ヶ月分）

６時間捕集・６時間減衰後の値の月間最大値、最小値

月間毎の測定時間

変動幅比較

各６時間毎の

全α、全β

放射能濃度算出

１日４データ

（全α、全β）

６時間捕集・６時間減衰後の値の

年平均値

６時間捕集・６時間減衰後の値の年間最大値、最小値

年間の測定時間

変動幅比較

単位：Bq/m3

単位：Bq/m3

（全α、全β）

６時間捕集・６時間減衰後の値の年平均値

６時間捕集・６時間減衰後の値の年間最大値、最小値

年間の測定時間

変動幅比較

単位：Bq/m3

（全α、全β）

６時間捕集・６時間減衰後の値の年平均値

６時間捕集・６時間減衰後の値の年間最大値、最小値

年間の測定時間

変動幅比較

（全α、全β）

６時間捕集・６時間減衰後の値の年平均値

６時間捕集・６時間減衰後の値の年間最大値、最小値

年間の測定時間

変動幅比較

（全α、全β）

６時間捕集・６時間減衰後の値の年平均値

６時間捕集・６時間減衰後の値の年間最大値、最小値

年間の測定時間

変動幅比較

（全α、全β）

６時間捕集・６時間減衰後の値の年平均値

６時間捕集・６時間減衰後の値の年間最大値、最小値

年間の測定時間

変動幅比較

（全α、全β）

６時間捕集・６時間減衰後の値の年平均値

６時間捕集・６時間減衰後の値の年間最大値、最小値

年間の測定時間

変動幅比較

単位：mBq/m3

単位：mBq/m3

γ線スペクトル

分析測定

核種別濃度算出

浮遊じん採取ろ紙を

分析機関へ送付

採取地点、日時、集塵記録（開始・終了日時、総流量、総集塵時間、総停止時間）

核種濃度（四半期平均値）

変動幅比較

核種濃度（四半期毎１年分）

変動幅比較

単位：Bq/kg生、Bq/kg乾、mBq/L

試料毎に決められた

分析測定

核種別濃度算出

採取試料を

分析機関へ送付

試料名、採取地点、日時記録

試料毎、採取地点、採取日時

核種濃度

過去の半期変動幅比較

試料毎、採取地点、採取日時

核種濃度（半期毎１年分）

過去の半期変動幅比較

単位：Bq/kg生、Bq/kg乾、mBq/L

局別日報

月間値（６ヶ月分）

・風向･･･頻度分布

・風速（最大値、平均値）m/sec

・気温(最大値、最小値、平均値)℃

・湿度(最大値、最小値、平均値)％

・降水量（量mm、日数）

月間値（12ヶ月分）

６ヶ月分と同じ

局別日報

月間値（６ヶ月分）

・風向･･･頻度分布

・風速（最大値、平均値）m/sec

・気温(最大値、最小値、平均値)℃

・湿度(最大値、最小値、平均値)％

・降水量（量mm、日数）

月間値（12ヶ月分）

６ヶ月分と同じ

１時間値の平均値（１年分）

１時間値の年間最大値、最小値

年間の測定時間

変動幅比較

単位：nGy/h、nSv/h